## Pakiety 1-4
PAKIET NR 1. Rękawy papierowo-foliowe, torebki ochronne
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
I | Rękawy papierowo-foliowe płaskie o dł. 200m (S,EO,F)
1 | rozm. 50mmx200m | rolka | 5
2 | rozm. 75mmx200m | rolka | 8
3 | rozm. 100mmx200m | rolka | 25
4 | rozm. 120mmx200m | rolka | 25
5 | rozm. 150mmx200m | rolka | 30
6 | rozm. 200mmx200m | rolka | 20
7 | rozm. 250mmx200m | rolka | 15
8 | rozm. 270mmx200m | rolka | 5
9 | rozm. 300mmx200m | rolka | 4
10 | rozm. 350mmx200m | rolka | 2
Razem wartość pakietu:
Szczegółowy opis:
1.Zestaw wskaźnikowy umieszczony pomiędzy warstwami folii (wskaźnik para wodna/tlenek etylenu/ formaldehyd) lub na papierze pod folią poza obszarem roboczym;
2.Bezpyłowe i łatwe oddzielanie się folii od papieru;
3.Gramatura papieru 60g - 70 g/m² , zgodna z normą PN/EN 868-3; 2017-03;
4. Folia o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie(wytrzymałość zgrzewów na rozrywie nie mniej niż 1,5N/15mm w sterylizacji parowej), umożliwiająca łatwą identyfikację zawartości, parametry zgodne z normą PN/EN 868-5:2009;- parametr podlegający ocenie na postawie próbki (3 szt. rękawów, po jednym z rozmiaru 150, 200 i 250 mm).
5.Odstęp pomiędzy powtarzającym się nadrukiem na rękawie nie większy niż 155 mm - zgodnie z normą PN/EN 868-5;
6. Zgrzew fabrycznie wielorowkowy, wielokanałowy o szer. min.1 cm;
7. Na rękawach podany rozmiar opakowania oraz kierunek otwierania;
8. Temperatura zgrzewu 180-210˚C
9. Folia wykonana z przezroczystego co najmniej 5-cio warstwowego laminatu foliowego poliestrowo-polipropylenowego (wliczając warstwę kleju) -parametr podlegający ocenie na postawie próbek
10.Dostarczone w oryginalnych, firmowych opakowaniach o długim terminie ważności min.12 m-cy;
11. Zawartość siarczanów nie może przekroczyć 0,25%,zawartość chlorków nie może przekroczyć 0,05%
12. Zamawiający dopuszcza wycenę rękawów o długości rolki innej niż żądana przez Zamawiającego, pod warunkiem przeliczenia ilości metrów tak, aby była zgodna z Zaproszeniem do składania ofert. W przypadku gdy z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa należy przeliczyć ilość rolek zaokrąglając w górę (do pełnych rolek).
PAKIET NR 2. Papier krepowany
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
II | Papier krepowany naprzemiennie pakowany w dwa różne kolory
1 | rozm. 60m x 60mm, miękki, gramatura 60g/m²(op.=500szt) | op | 15
2 | rozm. 75m x 75mm, miękki, gramatura 60g/m² (op.=250szt) | op | 15
3 | rozm. 90m x 90mm, miękki, gramatura 60g/m² ( op.=250szt) | op | 10
4 | rozm. 100m x 100mm, gramatura 60g/m² (op.=250szt) | op | 10
5 | rozm. 120m x 120mm, gramatura 60g/m² ( op.=100szt) | op | 3
Razem wartość pakietu:
Szczegółowy opis:
1. Wymagania zgodne z normą ISO 11607-1, PN -EN 868- 2:2017,
2. Bariera mikrobiologiczna zgodna z DIN 58953-6 wykonana przez niezależne laboratorium
3. Zawartość chlorków ⩽ 0,05%, siarczanów ⩽ 0,25%;
4.Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania ⩾ 1,33 kN /m w kierunku poprzecznym ⩾ 067 kN /m
5.Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania ⩾ 0,33 kN /m w kierunku poprzecznym ⩾ 0,3 kN /m -parametr podlegający ocenie na postawie próbki (min 10 szt. papieru w rozmiarze 100mx100mm)
6. Średnica porów ≤ 35 μm
7. Odporność na przesiąkanie wody ⩾ 20 s
PAKIET NR 3. Etykiety, materiały eksploatacyjne do sterylizacji
Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji formaldehydem do metkownicy trzyrzędowej (systemu Browne DOKU-LABELER-A) alfanumerycznej z zapisem informacji wzdłuż kierunku przesuwu etykiet, komplet zawiera 2 rolki po 750 etykiet + wałek z tuszem | kpl | 1
2 | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem chemicznym sterylizacji parą wodnąw rolce; 1 opakowanie zawiera 12 rolek, 1 rolka zawiera 750 etykiet. Etykiety z miejscami informacyjnymi: w rzędzie pierwszym: nr operatora, nr sterylizatora, nr cyklu, kod pakietu w rzędzie drugim: datę sterylizacji w rzędzie trzecim: datę ważności pakietu. Etykiety muszą być kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet(gke+Steri+Record, lub użyczenie przez Oferenta kompatybilnego urządzenia do metkowania + wałek z tuszem. | kpl | 4
3 | Markery medyczne Opis przedmiotu: Specjalistyczne pisaki przeznaczone do trwałego znakowania opakowań sterylizacyjnych, etykiet, taśm oraz innych powierzchni. Cienko piszące, nietoksyczne, szybkoschnące, wodoodporne, żaroodporne, nieblaknące o słabej woni do stosowania w sterylizacji parowej. | szt. | 30
4 | Test zgrzewu Opis przedmiotu zamówienia: Test walidacji i dokumentacji szczelności zgrzewu, gotowy do użycia bez konieczności umieszczania w dodatkowym opakowaniu,instrukcja zastosowania w zestawie. Test zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 11607-2. 1 opakowanie = 250 sztuk. | op | 1
5 | Koperty dokumentacyjne procesów sterylizacjidostosowane do wskaźników i etykiet wyżej wymienionych. 1 opakowanie = 100 sztuk | op | 4
Razem wartośc pakietu:
Uwaga:
1. Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, pod warunkiem przeliczenia ilości opakowań tak, aby była zgodna z Zaproszeniem do składania ofert. W przypadku, gdy z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa należy przeliczyć ilość opakowań zaokrąglając w górę (do pełnych opakowań).
PAKIET NR 4. Wskaźniki, testy
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Pakiet testowy Bowie - Dick 134 C3,5 min lub 121 C/ 15 min Opis - Jednorazowy nietoksyczny pakiet kontrolny typu Bowie-Dick 134 C 3,5 min,lub 121 C/ 15 min kontrolujący penetrację i jakość pary. Potwierdzenie zgodności z normą ,PN-EN ISO 11140-4. Wskazana duża rozbieżność kolorystyczna testów przed i po procesie sterylizacji. Test wewnątrz opisy w języku polskim. | szt. | 700
2 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasa 4. Opakowanie jednostkowe = 500 szt. Wymagania : Test spełniający normywg ISO 11140-1 zgodny z normą EN-867-1 do sterylizacji parą wodną. Liniowe ułożenie substancji wskaźnikowej na długości min. 6 cm, test laminowany. | kpl | 15
3 | Ampułkowy test biologiczny o szybkim odczycie 3 godz. do sterylizacji parą wodną. Rodzaj szczepu bakterii oznaczony na każdej ampułce. Etykieta na ampułce łatwo odklejana, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej. Opakowanie jednostkowe = 100 szt. Wymagania: Testy biologiczne spełniają wymagania norm:,PN-EN ISO 11138. Kompatybilny ze znajdującym się inkubatorem w Sterylizacji( BIONOVA) lub użyczenie przez Oferenta kompatybilnego urządzenia do odczytu testów. | op | 4
4 | Test zintegrowany kl 5. Opakowanie jednostkowe = 100 szt. Wymagania:wg EN ISO 11140-1) do sterylizacji parą wodną. Opis: zintegrowany test chemiczny klasy 5, postać paska testowego z okienkiem, w którym przesuwa się substancja wskaźnikowa. Nietoksyczny, nie zawiera ołowiu i substancji szkodliwych, potwierdzający zgodność z normami referencyjnymi dla wskaźników chemicznych | op | 2
5 | Test do wykrywania pozostałości białkowych na instrumentach medycznych. Bardzo wrażliwy na obecność pozostałości białkowych na narzędziach poddanych kontroli. Zmiana barwy: Z zielonej do fioletowej. (op.=50szt) | op | 1
6 | Test kontroli skuteczności mycia 1 opakowanie = 100 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:Test kontroli skuteczności mycia typu STF, w postaci arkusza z substancją testową zgodną z PN-EN ISO 15883 do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu w co najmniej dwóch płaszczyznach, skład substancji testowej nie zawiera krwi ani jej pochodnych, zawiera natomiast dwa rodzaje białek, lipidy i polisacharydy. | kpl | 2
7 | Test do kontroli skuteczności dezynfekcji termicznej, 1 opakowanie = 100 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Test wykazujący, że proces dezynfekcji narzędzi przebiegł prawidłowo i był poddany działaniu medium o temp. 93ºC przez 10 min. | kpl | 2
8 | Test chemiczny do sterylizacji parowej. Testy emulacyjne, nietoksyczne, będące wskaźnikiem kolorometrycznym, stanowiącym metodę oceny procesów sterylizacji parą wodną w zakresie określonych temperatur i czasów. 1 opakowanie = 250 sztuk. Test jest wskaźnikiem chemicznym zgodny z wymogami normy PN EN ISO 11140-1 Zakres kontrolny dla 7 min 134°C/20 min 121°C | op | 6
9 | Test chemiczny do sterylizacji parowej. Testy emulacyjne, nietoksyczne, będące wskaźnikiem kolorometrycznym, stanowiącym metodę oceny procesów sterylizacji parą wodną w zakresie określonych temperatur i czasów.1 opakowanie = 250 sztuk.Test jest wskaźnikiem chemicznym zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 11140-1 Zakres kontrolny dla 5,3 min 134°C/15 min 121°C | op | 12
10 | Filtry do kontenera papierowe ze wskaźnikiem S klasy A okrągły o średnicy 19 cm (op.=500szt) | op | 3
11 | Taśma mocno klejąca ze wskaźnikiem 19 mm x 50 m do pary wodnej. Oferent użyczy kompatybilne urządzenie -podajnik na taśme klejącą | rolka | 130
12 | Taśma mocno klejąca bez wskaźnika 19 mm x 50 m do pary wodnej | rolka | 100
Razem wartość pakietu:
Uwaga:
1. Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, pod warunkiem przeliczenia ilości opakowań tak, aby była zgodna z Zaproszeniem do składania ofert. W poz. nr 2 opakowanie nie może być mniejsze niz 500 szt. W przypadku, gdy z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa należy przeliczyć ilość opakowań zaokrąglając w górę (do pełnych opakowań).